HD-9522型

pH监测仪

安装使用说明书

北京边华电化学分析仪器有限公司

二〇一五年七月

目  录

第一章   概 述	1

第二章   版本、符号、术语	2

第三章   安装与连线	3

3.1开箱	3

3.2安装	3

第四章   电极及电极维护	4

4.1电极	4

4.2电极维护	4

第五章   菜单及功能详解	4

5.1功能键的说明	5

5.2开机	5

5.3测量模式	5

5.4密码的核对与修改	6

5.5温度的手动设定	7

5.6显示对比度的调节	8

5.7主菜单	8

第六章 仪器的启动测量及标定	15

6.1 开机	15

6.2仪表操作：	15

第七章   维护、维修	16

第八章   技术指标	17

第九章   订货与联系	18

9.1订货：	18

9.2联系方式：	18

9.3 售后服务：	19

## 第一章   概 述

HD-9522 PH监测仪北京边华电化学分析仪器有限公司及北京海淀区华电化学分析仪器研究所研制出众多产品之一。为本公司钻石微电子式电化学分析仪之一，是95系列的其中一种，95系列由在线式、便携式及台式（化验室式）三部分组成，型号均为HD-9522型。为高智能化学分析仪器。本仪器属离线化验室台式监测仪。2011年开始电控部分均升级为32位机ARM系统CAN总线的国内外最高配置，使得整机的稳定性、可靠性及测量精度均有大幅提高。本仪器由传感器和主机两部分组成，配有高性能的两复合（测量、参比）电极，可以满足各种使用场所。配上纯水和超纯水电极，可适用于电导率小于3µS/cm的交线水质（如化学补给水、饱和及过热蒸气、凝结水等）的pH值测量。

钻石微电子式分析仪器是全新概念的监测仪表，具有很多前所未有的功能。在国内，第一次实现了加氨超纯水的25℃折算，使得测量更准确。在主机上，国内外第一次实现采用32位机、ARM系统、CAN总线技术，国内外第一次实现可扩展为3G无线通讯技术（用3G智能手机可与本仪器及其他华电所边华电仪器进行数据通讯）等等。功能强大，具有后续地增值服务功能。

基本功能

全智能化：采用8位单片微处理机或32位超级单片机系统完成对pH值测量、温度测量和补偿，没有功能开关和调节旋钮；

双高阻前置放大：采用最新器件，双高阻输入阻抗高达1012Ω ，抗干扰能力强；

自动温度补偿：在（0～60℃）自动温度补偿。

独特功能

1、全中文显示，操作方便

全中文显示，界面友好：采用高分辨度的点阵图型液晶显示模块，所有的数据、状态和操作提示都是中文显示，完全没有厂家自己定义的符号或代码。

简单的菜单结构，文本式的人表对话：由于采用了分门别类的菜单结构，类似微机的操作方法，因此使用起来更清晰、方便，不必记忆操作步骤和操作顺序，同时可以不用说明书，按照屏幕上的提示即可操作。

多参数同时显示：在一屏幕上同时显示pH值、输入mV数、温度、时间和状态。主显示以10mm×10mm规格显示pH值，醒目，可视距离远；6个副显示以5mm×5mm的规格显示输出、温度、状态、星期、年月日和时分秒等，满足用户有不同使用习惯和提供二次表的时间基准。

2、功能多而实用

加氨超纯水的25℃折算：对于加氨超纯水，实现了显示25℃时的pH值。

数字记录仪功能：主机可存储500组的PH值。

记事本功能：忠实记录仪表的操作使用情况和报警发生时间，便于管理。

数字时钟功能：显示当前的时间，为数字记录仪功能提供时间基准。

背光功能：可在光线昏暗或彻底没光亮的环境下使用，根据温度变化，自动调节对比度，也可人工调节，以符合个人的习惯。

防程序飞死：确保仪表不会死机，这是仪表的基本要求。

四种标定方式：除传统的一点和两点标定方法外，还有手动输入零点和斜率以及已知pH值标定等方法，以满足在各种情况下的使用。

## 第二章   版本、符号、术语

随着用户的特殊需求、软件的不断完善和功能的增加，软件将不断的变化和升级换代，软件和说明书都有版本号。在说明书的封面上有版本说明，二次表在开电运行和复位后会有版本说明。用户在使用时，一定要注意用户说明与仪表软件的版本应一致。

使用95系列仪表会碰到一些新的名词和术语，现说明如下：

E0：本使用手册和显示屏上的E0代表pH电极的零电位。

S：本使用手册和显示屏上的S代表pH电极的斜率。理论值为1（相当于59.16mv/pH）。

## 第三章   安装与连线

### 3.1开箱

用户开箱后，请按装箱单核对仪器的数量、规格、及附件，全套仪表包括：

1、HD-9522 主机 		 一台  		5、温度电极 			一支

2、测量支架 				一个 		6、装箱单      		一份

3、pH电极    			一支 		7、合格证            一份

4、说明书    			一本

若有损坏及数量不对或型号不符时，请与厂家或销售商联系。

### 3.2安装

首先将测量支架装好（见图1），然后将pH电极和温度电极卡在支架上，电极的另一端插在仪器相应插孔上。检查无误后，将电源插头插在220VCA/50Hz的电源插座上，打开位于仪器左侧的电源开关，仪器即进入测量状态。打开电极防护帽，向下移动电极位置，使之放入被测水样中，就可正常测量了。

图1  HD-9522安装示意图（本仪器电极支架有两种本图为其中一种）

## 第四章   电极及电极维护

### 4.1电极

电极的准确性与稳定性如何，是决定pH表好坏的关键因素之一。特别是低电导率水质，对电极的要求更高。若用普通的电极来测量，不仅稳定性很差，且使用寿命短，满足不了需求。

本表采用的电极系引进德国E+H公司的技术，国内生产。具有寿命长，精度高，响应快，不易受流量影响等特点，尤其进行高纯水测试时，性能更加优异，又能长期稳定地供货。其性能已得到很多用户的肯定。

### 4.2电极维护

4.2.1初次使用或久置不用重新使用时，电极应在3.8mol/L氯化钾溶液中浸泡2小时以上。

4.2.2使用时，应先用去离子水清洗并擦干。

4.2.3导线和插头部分应保持清洁干燥，不用时电极球泡应套上保护套，并最好采用湿保存方法。

4.2.4不可充参比液式复合电极应避免长期浸泡在去离子水、蛋白质溶液以及酸性氟化物溶液中，并防止与有机硅油脂接触。

出厂时，电极有一个保护帽，内含KCL溶液，以维持敏感膜的湿润。电极不用时，必须将其套上。如保护帽内液体流失，请及时补充3.8mol/L氯化钾溶液。

注意：测量的溶液面应高于参比的液络部。

## 第五章   菜单及功能详解

### 5.1功能键的说明

9522系列表选用带背景光的点阵图形式液晶显示屏，实现了图形和中文的显示，方便用户使用。面板上有8个触摸式按键（见图2）：

图2：面板布局

4键为方向键，按动它们可在菜单项中向上、向下、向左和向右将光标移到所要选的项目上。进入数据修改时，按键分别增加或减小数值。连续按住不放，将加快数据的变化速度。

退出键是退出当前的状态。在测量状态，按下退出键，将进入主菜单；进入任何一级菜单后，按下退出键将退回到上一级菜单，连续按动可一直退到测量状态。除能自动调节对比度外，还能手动调节，以满足个人的需求。

椭圆形是两个对比度调节键，按上部降低对比度，按下部增加对比度。

### 5.2开机

接通电源仪表自动显示见图3：

HD-9522

PH监测仪

开机维护

图3：开机画面

此时，仪器进行自检。若干秒后自动进入测量模式。

### 5.3测量模式

在测量模式下，仪器主显示为测得的pH值。副显示分别为温度值、电极mv值、星期、日期和时间。见图4：

图4：测量模式

测量过程中，若需存储数据，只需按一下“确认”键即可。所记数据和相应时间在历史记录中可查到。

在测量模式下，按退出键，将进入主菜单。

### 5.4密码的核对与修改

为防止无关人员的误操作，对影响仪表运行的操作，如参数修改、标定等功能，9500

请输入密码：

9999

增加：↑  减少：↓

输入完毕后按“确认”

系列仪表都设有密码加以保护，用户只有核对上了，才可进入下一步。而对系统运行无影响的操作，比如历史记录等，就没有密码核对，只在记事

本上记录。

图5：密码的核对与修改

用▲▼键输入完密码后，按确认键，即进入下一步，否则将提示密码错误（见图6）。

显示错误后，将自动退回到上一级。

请输入密码：

密码错误！！

增加：↑  减少：↓

输入完毕后按“确认”

出厂时，9500系列仪表的密码已经设定。本表的出厂密码为9522。在图5状态时，按“”键即可快速显示出厂密码。

图6：密码输入错误

若用户觉得有必要换一个密码,可以对老密码进行修改。

选择“维护”菜单中的“密码修改”子菜单，先核对老密码（见图7）。

请输入原密码：

9999

增加：↑  减少：↓

输入完毕后按“确认”

图7：密码修改，输入老密码画面

输入错误后,将退出；输入正确后,显示如图8所示：

请输入新密码：

8888

增加：▲    减少：▼

输入完毕后按“确认”

图8：输入新密码画面

输入完新密码后，将提醒你牢记此密码，见图9。

请输入新密码：

请牢记此密码

增加：▲    减少：▼

输入完毕后按“确认”

图9：密码修改后提示画面

如将密码改为“5678”之后，屏幕将提示如上。若忘记密码，请与我们联系。

### 5.5温度的手动设定

为满足特定场合下的需要（例如：用毫伏计对电路进行校准时），本表的温度可以在（0～60）℃的范围内手动设定。一但温度设为手动之后，显示屏上在温度值的前面将有一个“手”字，仪表也将不检测被测液的实际温度。具体设置方法见“参数”子菜单。

### 5.6显示对比度的调节

钻石型微电子系列仪表能自动地跟踪环境温度的变化，自动调整显示的对比度。

为满足使用者的个人喜好，在面板上特设立了对比度调节按钮，上边的是减小对比度，下部是增加对比度（参见‘功能键的说明’一节）。可以按住不放，以快速变化对比度。

钻石型微电子系列仪表的功能很多，由于采用了分门别类的菜单结构，面板上的功能键基本上没有多意性，操作很简单，可按照屏幕上提示进行。如果下面显示的例子中有的参数与你手中仪表的参数不一致，是因为你设置的参数与说明书不一样。

### 5.7主菜单

在运行状态下按退出键后，进入主菜单（如图10所示）：

①参    数      ⑤历史记录

②记 事 本      ⑥厂家联系

③维    护

④标    定       V2015-Cx.x

用▲▼键移动光标选中某项，按确认键后，即进入对应的子菜单，按退出键退到测量状态。

图10主菜单

5.7.1“历史记录”子菜单

该子菜单包含仪表的数字式记录仪功能，能存储500个数据及其采样时间。

5.7.2记事本

二次表能记录300条最近发生的事件及时间，获得符合DIN ISO9000标准的质量控制文件。（具体事件见图11）

上电运行、关电停运、开机维护开始、开机维护结束、修改系统密码、更改输出上限、更改系统时间、更改水质选择、一点标液标定开始、一点标液标定结束、二点标液标定开始、二点标液标定结束、已知pH值标定开始、已知pH值标定结束、手动输入E0和S、复位或瞬间掉电、低报警开始、低报警结束、更改温度测量方式和更改手动温度值。显示见图11

97/08/05

06:40:53

97/08/05

06:43:02

97/08/06

17:20:05

98/01/08

17:25:30

↓

上电运行

修改温度方式

更改密码

事件发生的时间

年/月/日

时:分:秒

后面还

有事件

事件种类

图11：记事本

：

用键滚动观查前面的事件，用键滚动观查后面的事件。

5.7.3“维护”子菜单（见图12）

1、时间修改

2、密码修改

3、系统维护

图12  维护菜单

时间修改——修改时钟；

密码修改——修改仪器密码；

系统维护——此菜单下有四项内容：

1、恢复密码：选定此项后，取消用户设定密码,恢复出厂设置密码。

2、清记事本：将记事本清空；

3、清历史记录：将历史记录清空；

4、清E0.S.清除电极的零电位E0和斜率S值。

5、滤波：开/关

6、地址：X X X

7、液介补偿：XXXX   （当测量数值与实际值有差异时，可使用菜单进行补偿，补偿值在-2~2之间可调）。

5.7.4“参数”子菜单

此菜单完成参数的显示与修改。“参数显示”菜单只能观察参数，不能修改；为防止在现场无关人员的误操作，参数修改设立了密码。

在测量前，应根据现场情况对参数进行设定。若不设定，对新用户按出厂时的设定值运行，老用户则按以前的设定值运行。

用▲▼键选择，按确认进入；按退出则退到主菜单。

进入“参数修改”菜单后，首先要核对密码，无误后方可进入，见图13。

* 超纯水、普通水、其它水质

水样不同时，应在此处进行选择，以保证测量精度。倒如：超纯水、普通水、其它水质的液介补偿值，根据实验结果确定。

E0=-27.8mV                 S=0.997

水    质：超纯水   普通水  其它水质

温度测量：自动             手动

手动温度：25.0℃

水质选择

温度测量方式选择

手动温度设定

电极零点

斜率

图13：参数设置

第一行:仪器标定后产生的电极零点及斜率数值。

第二行:水质选择。共有三种可选水质：加氨超纯水、超纯水和普通水，正确选择可以提高测量精度。

第三行:温度测量方式选择，选“自动”时，仪器自动测温，并按此进行温度补偿计算；若选“手动”时，按第四行手动设定的温度值进行补偿计算。

5.7.5“标定”子菜单

（1）概述

由于电极制造工艺的原因每支pH电极的零电位不尽相同，且电极对溶液pH值的转换系数（即斜率）不能精确地做到理论值，会有一定的误差，而且更主要的是pH电极零电位和斜率在使用过程中会不断的变化，产生老化现象，这就需要不时地通过测定标准缓冲溶液来求得电极实际的E0和S，即进行“标定”。

本表仪器标定有一点标液标定、两点标液标定、手动输入E0、S和及已知pH值标定四种方法，供用户选择。

一点标定：只采用一种标准缓冲溶液对电极进行标定，电极的斜率不变，求得电极的零电位。可在测量精度要求不高的情况下采用此法，简化操作。

两点标定：选三种标准缓冲溶液中的任两种。

第一次使用电极时，必须用两点标定，以后每隔一段时间标定一次。如测量精度要求不高，可用一点标定，如要确保仪表的测量精度，必须采用两点标定。一点标定后，若显示值不满意，应再用两点标定。

两点标定时，用户应根据本仪器在正常投运时被测水样的pH值选择两个相近的标准缓冲溶液来进行配套校正。如被测溶液是酸性（pH<7），则应选择pH3.78和pH6. 86这两个pH值标准缓冲溶液来进行配套校正；如果被测溶液是碱性（pH>7），则应选择pH6. 86和pH9.18这两种pH标准缓冲溶液来进行配套校正。总之，被测溶液pH值应在两个pH标准缓冲溶液的pH值之间，这对提高测量精度有利。

手动输入E0、S：在已知电极零点和斜率的情况下，可直接输入电极的E0、S。

已知pH值标定：当已知被测溶液pH值时，可输入其pH值来得其零点，斜率不变。

按屏幕提示操作，很方便的进行标定。标定结束后，可进入“参数”子菜单观察E0和S。

用▲▼键移动光标，选择标定方式，按确认键开始，按退出键退到主菜单。

1、一点标液标定

2、两点标液标定

3、手动输入E0、S

4、已知PH值标定

图14：标定菜单

（2）一点标液标定

选用pH值与被测水样相接近的标准缓冲溶液作为标定液。

标定前，用去离子水冲洗标定用的电极2次以上。然后用滤纸将电极底部的水滴轻轻的吸干（不要用滤纸去擦电极，以免电极带静电，导致读数不稳定）。将标准缓冲溶液倒入标定杯中，插入电极。以下按仪表提示的步骤去做。

应确保pH电极和温补电极同时置入已知pH值的溶液中。

请将电极取出，吸干电极上的水滴，放入标液中

准备好后,选“完成”,显示见图15。

图15：标液标定

用▲▼键选择好标液后，按下确认键就进入标定（见图16）。

3.78pH

4.01pH

6.86pH

9.18pH

请选择标液：

注意：使用塑封外壳的pH电极时，不可采用4.00pH标液进行标定。只能采用3.78pH的标液。

图16：标定

举例；如选中了9.18的标液,进入标定后将显示见图17：

15.6℃  -  100.5mv

缓慢晃动容器，待mV数稳定

不稳定   稳定

标液

温度

E0=XXX  mV

S=X.XXX

正在标定！！

图17  标定后的显示

显示右侧的mv值为判定仪器是否稳定的电压值。若显示的mV数正常范围相差的太远，应找出原因。

等毫伏mv数稳定后，将光标移至“稳定”，将显示标定结果。此时，要作出判断，一看测得的标液是否与实际的一样，二看E0值的误差是否合乎要求。

因各种原因用户判定不成功，则将反复按上下键移动光标 选“失败”之后，将退到“标定”子菜单。如选“合格”，将自动存储标定的结果，在“E0、S值查询”和“参数”子菜单中查询到。

仪表应等到善后工作完成后，才能进入测量。否则生产的数据全是假的。望你严格按提示的步骤操作！

最后给出提示，三秒钟后自动消失，进入测量。

（3）两点标液标定

两点标定的步骤见图18：

请将电极取出，洗净，用滤纸吸干水滴，放入标液中

等待  完成

应确保pH电极和温补电极同时置入已知pH的溶液中。

准备好后，选择“完成” 。

图18两点标定

建议用户选择比较接近被测液的两种标液之一。四种标液的理想mV数（25℃）为：

3.78pH——— +190.5Mv          4.00pH——— +177.5mV

6.86pH——— +8.3mV            9.18pH——— -129.0mV

3.78pH

请选择标液

3.78pH

4.00 pH

6.86 pH

9.18 pH

21.2℃    +7.2mV

缓慢晃动容器,待mV数稳定

不稳定     稳定

请选择标液二

3.78pH

9.18pH

标液温度

前面选了6.86，此处就没有了

18.4℃    -122.4mV

缓慢晃动容器，待mV数稳定

不稳定     稳定

待显示的毫伏数稳定后，才能进行下一步。还应观察稳定后的mV数是否与该标液的理想毫伏值相近，若相差太远，应找出原因，不要急于选稳定。

（见图19）

选另一个较接近被测pH值的标液（9.18）。

因选的第二种标液是9.18pH，mV数又稳定在-125，距-129.0很近，可选稳定，进行下一步。

图19

待第一行显示的毫伏数稳定，选择稳定，屏幕显示如下：

‘误差’说明了电极的老化程度，失效的电极误差很大。

此时，用户要求作出判断，看标定结果是否合乎要求，具体值就要用户自己根据现场对测量精度的具体要求等多种原因确定。

S=X.XXX

E0=XX.XXmV

合格     失败

S=X.XXX

E0=XX.XXmV

合格     失败

如选“失败”，将退到“标定”子菜单；如选“合格”，标定的结果将自动存储在“E0、S值查询”和“参数”菜单中可查询到。（见图20）

图20

善后工作完成后，才能让仪表进入测量。否则产生的数据全是假的。望您严格按提示步骤操作！

这是进入测量前的最后提示，三秒钟后自动消失，进入测量状态。

（4）手动输入E0、S

在此，可以将已知电极零点电位E0和斜率S输入仪器。

请输入E0、S：

电极零点：10.5mV

电极斜率：0.985

请输入Eo、S：

E0＝－10.5mv

S＝0.985

先显示当前

的E0和S的值

E0输入完毕

光标跳到斜率

进入菜单后，操作方法如下：

用▲▼键修改完E0后，按确认键。

修改完后按确认键，光标直接退到E0，按退出键退回手动 输入。见图21

图21

三秒钟后显示消失，进入上一级菜单

5.7.6“厂家联系”子菜单

进入该菜单后，屏幕给出厂家名称，联系地址和电话。

邮    编：100094

通讯地址：北京5133号信箱

电    话：010-62471903

图22

图22厂家联系菜单

## 第六章 仪器的启动测量及标定

本章所叙述的是简易快速的调校方法，这是在熟练掌握第五章各菜单内容的前提下，才能达到快速的程度。在操作中如有必要，可参照第五章的内容，关于调背光、设置各种参数、数据存储等内容参照第五章等章节。

### 6.1 开机

主机左前侧面开关打开（开机预热10~30分钟）

### 6.2仪表操作：

6.2.1准备工作及水样测量

6.2.1.1准备二阶除盐水或等同谁若干，准备吸尔球一个烧杯一个。一级试剂用水，准备被测水样

6.2.1.2电极用一级试剂水冲洗2遍，再用被测水样清洗一遍。

6.2.1.3把电极放入被测水样，等待60秒左右待屏上显示的电压值稳定后读取测量值

6.2.1.4记录测值，（且者按“确认”键把测量值保持到仪器中）

6.2.1.5取出电极，用一除盐水冲洗电极2遍，用滤纸吸干水滴，装上安全护套。操作完成

6.2.1.6的稳定响应时间是由pH电极的性能决定的。

6.2.2校准：

（根据测量水样确定大概范围：如被测水样偏碱准备pH6.86和pH9.18标准缓冲液，如偏酸准备pH4.01和pH6.86标准缓冲液）

下面以偏碱水样演示举例

6.2.2.1按“退出”键进入菜单，用“上”“下”键把光标移到“标定”，然后按“确认”-->输入密码按左键则快速弹出本机（密码），再按（确定）则进入标定-->进入标定

6.2.2.2标定第1点：根据菜单中文提示操作，把电极放入6.86标准液，按“下键”把光标移到6.86浓度值，按“确认”进入采样菜单，电极插入水样中，缓慢晃动烧杯，按“下键”把光标移到"稳定"，等待电压mV值稳定后，按“确认”则完成1点标定完成本

6.2.2.3取出电极，用一级试剂水冲洗2遍，用滤纸吸干水滴。

6.2.2.4标定第2点：根据菜单中文提示操作，把电极放入9.18标准液，按“下键”把光标移到9.18浓度值按“确认”进入采样菜单，再下移支架插电极与水样中缓慢晃动烧杯，按“下键”把光标移到"稳定"位置，等待电压mV值稳定后，按“确认”完成本点标定

6.2.2.5完成后仪器会自动提示标定后的电极斜率S,如果S=0.9以上可以认为是合格。把光标移到“合格”按“确认”保存到仪器中，仪器自动返回测量界面

6.2.2.6观察测量值应该显示9.18，观察是否在误差范围，如果超过误差范围请重新进行标定（这种情况都是，标定时电极电压mV还没有稳定时,我们就按了“稳定”造成的）如果在误差范围就可以进行水样测量

注意；如果S＜0.9（不含）则重新标定一次，再达不到0.9，则降级使用。

## 第七章   维护、维修

电气单元一般不需日常维护，在出现明显的故障时，请不要打开自行修理。

pH表使用得好坏，尤其是响应标定时间的长短不要怀疑主机电量问题因为主机前置采用的是优质进口美国高阻放大器。唯一原因就是电极问题。所以很大程度上取决于电极的维护。

7.1应常清洗电极，确保其不受污染；

7.2每隔一段时间要标定电极；

7.3仪器不用时,电极应浸泡在混合液中（混合液的配制方法详见第4.2章），否则会缩短其寿命；

7.4必须保持电缆连接头清洁，不能受潮或进水。

若是仪表出了问题，请不要自行修理，请与我们联系，我们的技术人员将会帮您解疑；若需修理，请包装后寄回本公司。

## 第八章   主要技术指标

- 测量范围：pH：（0～14.00）					分辨率：0.01pH

温度：（0～60）℃						分辨率：0.01℃

- 整机示值误差：±0.05pH； mV ：±1mV； 温度：±0.5℃

- 自动温度补偿范围：（0～60℃），25℃为基准；

- 电子单元温度补偿误差：±0.02pH；

- 电子单元重复性误码差：0.02pH；

- 稳定性：±0.05pH/4h；

- 输入阻抗：＞1012Ω；

- 输入电流：≤2×10-12A；

- 被测水样：（5～45）℃

- 时钟精度：±1分/月

- 数据存储数量：500组数据

- 电源：220V±10%，50±1Hz

- 外形尺寸：电气单元：200(长)×200(宽)×70(高)mm

- 重量：主机电气单元：0.6kg       支架和电极：0.5kg

- 工作条件：环境温度：（0～45）℃   相对湿度：＜85%   无阳光直射，无强磁干扰。

## 第九章   订货与联系

### 9.1订货：

订货时，请用户申明以下二点：

9.1.1 测量水质

必须申明应用场合是废水、纯水或超纯水等，这决定了电极的选择。

9.1.2如有其它特殊要求，请注明。

9.1.3定期更换备品备件部分清单

请按期更换耗材备件，如不按期更换则仪器性能会出现偏差。

| 序号 | 订货号 | 品名 | 单位 | 数量 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11242203-013 | 台式PH纯水电极 | 支 | 1 | 12个月 |
| 2 | 32021001-001 | 数显屏 | 块 | 1 | 24个月 |
| 3 | 89533000-027 | 台式下面膜 | 块 | 1 | 24个月 |
| 4 | 49522011-005 | 温度探头 | 支 | 1 | 24个月 |
| 5 | 89533004-033 | Q9插头（非标） | 个 | 1 | 24个月 |

### 9.2联系方式：

北京边华电化学分析仪器有限公司                  总经理：边东福

北京市海淀区华电化学分析仪器研究所	              网址：Http://www.huadiansuo.com.cn

E-mail:huadian@263.net

总部地址: 北京市海淀区永丰路甲6号北京5133信箱 邮编:100094

市内销售部地址：北京市海淀区知春路86号豪景家园2号楼（B座）1706室  邮编100086

生产基地地址：北京市昌平区南雁路66号               邮编：102204

销售部电话: (010)62471903  62442345             传真：（010）62106955

总部总机：（010）62479206转分机               传真：（010）82473048

基地售后服务部电话：（010）89778475             传真：（010）89778472

网络实名:北京边华电

### 9.3 售后服务：

客服平时上班时间接到服务电话后最迟一般30分钟内回答8小时内解答问题，48小时之内解决问题。

9.3.1在用户遵守贮存、使用、运输规则的情况下，此产品的保质期为自到货之日起一年，在此时间内由于人为因素或其它不可抗力造成的设备损坏，不在免费保质期范围内。仪器发生故障或因制造质量不良而不能正常工作的，一般经过客服沟通后请将仪器包装后寄回我公司。用户服务部的技术员会免费为您修理，甚至更换新仪器后，重新寄给您。

一年以后，仪器需修理时，仅收成本费。在您需要我司服务时，请与我司的客户服务部门联系（010--89778475），联系时须提供贵单位使用产品的基础资料：

- 产品的型号

- 出厂编号及安装日期

- 用户您的名称、地址、联系方式、故障现象的详细描述。

基地客服联系电话：010-89778475

基地售后服务传真：010-89778472

基地备品备件查询及服务电话：010-89778471

敬告用户：由于产品不断更新，说明书内容可能有所改变，随箱说明书为准！