HD-3012型

丙酮肟测定仪

说  明  书

北京边华电化学分析仪器有限公司

二〇一九年六月

目  录

1．概述	1

2．原理和结构	1

3．技术参数	2

4．操作	2

5．标定	6

6．日常维护与故障排除	8

7．运输和贮存	9

8．制造厂的保证	9

9．备品备件供应	9

附录：水中丙酮肟的测定方法	11

- 1．概述

HD-3012型丙酮肟测定仪为实验室仪器（以下简称仪器），主要用于火电厂水质中丙酮肟含量的测定；也可用于半导体器件、石油、化工、化肥、制药、纯水制备等行业。

仪器的比色计采用专利技术，精度高、抗干扰能力强。检测器件为冷光源、长寿命、免维护。显示器为点阵液晶，全中文显示，操作方便。电气部分采用32位单片机技术，功能强，贮存量大。全新的软件设计，人性化菜单结构，简便易用。

- 2．原理和结构

仪器利用光电比色原理，根据朗伯─比耳定律：当一束单色平行光通过有色溶液时，一部分光能被溶液吸收，若液层厚度保持不变，光能被吸收的程度(消光度E) 与溶液中有色物质的浓度成正比。其数学表达式：

LgI0I=K⋅C⋅L或E=K⋅C⋅L

式中：I。：:入射光强

I ： :透过光强

C ：:有色物质的浓度

L ：:有色液层的厚度

K ：:常数(与溶液性质,入射光波长等因素有关)

仪器结构见图1：

主   板

显示器/键盘

串口(选件)

电源

发射

接收

比色皿

进样罐

排污

图1

本仪器检测方法采用邻菲啰啉法，测定时将显色后的水样倒入进样罐，在比色皿内进行吸光度测量。测量数据计算后，将结果显示在屏幕上。

- 3．技术参数

测量范围：0~100µg/L

基本误差：±2%F.S

重复性：1.5%

稳定性：±2%F.S/4h

供电电源：220VAC/50Hz,<30W

工作条件：环境温度10℃~40℃

相对湿度≤85%

无强烈振动及腐蚀性气体

样品条件：水样温度10℃~40℃

水样中不溶物直径≤5μm

尺寸：233×210×305（L×H×W）

重量：5.2kg

- 4．操作

4.1 安装

分以下五个步骤：

①仪器应水平放置在稳定的工作台上；

②把进样罐插进图中相应位置；

③将进样软管接在水罐下端的接头上；

④把排污软管接在水罐侧面或下面的接头上；

⑤仪表排污管应下垂放置，管下方置容器接水，管头不要没入水中。

应符合本说明书规定的环境条件。

前面图

背面图

图2  钻石1式外形图

仪器右侧的溢流及排污管应下垂放置，管下方置容器接水。注意：为保证排污顺畅，不可将管头插入水中。仪器后面有电源插座和开关。

仪器后面有电源插座和开关。将220VAC电源线插好，打开电源，预热5分钟仪器即可工作。

4.2 水样的显色

被测水样测定前，必须加入显色试剂使之显色，试剂的配制和水样的显色见附录。

4.3 操作

打开仪器电源开关，仪器首先进行自检，几秒后自动进入测量状态。

此时，若注入显色后的水样即可进行测量。但为了获得较高精度，通常需预热10分钟，然后注入高纯水清洗管路和比色皿二到三次，用被测水样清洗一次。

注水后首先会看到溢 流管中有水流出，几秒后，按住确认键约1S，排污阀打开，比色皿中的水经排污管排出。

清洗后，注入显色后的水样，待显示值稳定后读取，若按“◄”键，则存贮当前数值。在“历史记录”中可看到此值。

每次测量后应使用高纯水清洗管路和比色皿，若短期内（三天）还将使用仪器，则不必按确认键，使比色皿内充满水，若长期存放（三天以上），或搬动仪器，则应按住确认键1S左右，排净比色皿里的水。

当仪表测量误差增大，或出现漂移时，应及时用高纯水冲洗比色皿，冲洗时应保证比色皿中充满高纯水并且充分溢流，溢流停止5秒钟后，按上键，显示屏上会出现“正在排污”字样，字样消失后即可进行测量，如果测量结果不理想，请按上述方法再操作一次。

4.4 屏幕显示和菜单操作方法

主显示

4.4.1 屏幕显示

在测量状态时，显示内容如下：

测量信号mv值

23.3µg/L

1682mv

时间、日期

07/08/09

13:11:30

状态

测量

周四

图3 测量状态显示内容

醒目的大字是测量值，左下角是仪器状态指示，右下角为时间、日期，右中部为仪器测量的信号电压值，在测量状态时，按“►”键可显示或取消显示该值。

4.4.2 键盘操作和菜单选择

键盘上共有8个键，上（▲）、下（▼）、左（◄）、右（►）、退出、确认及二个显示屏亮度调节键。

在测量状态时，按退出键，则退出测量状态，进入主菜单（见图4）。

①标定             ④时间修改

②记事本           ⑤历史记录

③维护

V2007-C3.5

图4主菜单

用上、下键移动光标，或修改数值后，按确认键即确认该项操作，按退出键则逐级退出，直至测量状态。面板右侧是两个屏幕亮度调节键，按位于上部的键可以增强亮度，按下部的键可以降低亮度。

4.4.2.1 时间修改

出厂时，已对仪器时钟进行了设置，若不准确，可以在此重新设置，操作方法如下：

按▲或▼键使光标移到需修改的内容，“确认”后，按▲或▼键修改数值，全部修改完毕后，按退出键即可。

4.4.2.2 记事本

记事本里记录了仪器曾发生的一些事件及时间，例如：开机、关机、标定等。

4.4.2.3 历史记录

仪器在测量状态时，按“◄”键即可存贮当前值，这些值在历史记录中可查到。

4.4.2.4 维护

维护菜单中有三项内容（见图5）：

① 密码修改

② 系统维护

③ 误差处理

图5维护菜单

① 密码修改——为防止无关人员的误操作，部分菜单需输入密码后，才能进入。按◄键可直接显示出厂密码。当仪器要求输入密码时，可以用▲、▼键输入密码。按确认后进入密码修改，修改后的密码必须牢记。若忘记密码，请与本公司联系。

② 系统维护——该菜单下又有5项内容（见图6）。

①．恢复密码       ④．清记录

②．清记录本       ⑤．滤波 开

③．恢复E0.S

图6系统维护子菜单

恢复密码：进行此项操作，即可将密码恢复为出厂密码。

清记事本：清除记事本中内容。

恢复E0.S：恢复出厂时的标定值：E0和S。

清 记 录：清除历史记录内容。

滤    波：打开或关闭数字滤波功能。

③.误差处理

由于各种原因的影响，可能使仪器测定值产生一定误差。在此处对误差值进行修正。

- 5．标定

5.1 用标准液标定仪器

仪器出厂前已进行标定，但是，为了保证测量的精确度，首次使用前应使用标准液对仪器进行标定。标准液配制方法见附录2。

通常使用高纯水和80µg/L的标液进行两点标定即可。为获取较高精度，也可进行多点标定，标定点最多可以取6点，溶液浓度由低至高。表1为推荐值。

单位：µg/L

| 标液一 | 标液二 | 标液三 | 标液四 | 标液五 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高纯水 | 10 | 20 | 40 | 80 |

表1：标液浓度的选取

按照表1准备好标液，并按本说明书第4.2章方法加入显色试剂就可以进行标定了。

图7测量状态

-12.2µg/L

测量    周四

05/11/25

09:08:04

操作步骤如下：

打开仪器电源，自动进入测量状态，如图7，比色池除盐水后约显示-12左右值为正常，按退出键，进入主菜单。

①标定        ④时间修改

②记事本      ⑤历史记录

③维护

V2007-C3.5

图8主菜单

按“▼”键将光标移至① 标定，按确认键，进入密码输入菜单。

请 输 入 密 码

XXXX

增加：↑  减少：↓

完毕后按：确认

图9密码输入菜单

按“▲”或“▼”键输入密码，（按住键不放可以加快输入速度），按◄键可以出现出厂密码，然后按确认键进入图10菜单。

①空白校准

②标液校准

图10

选择②标液校准，按确认键进入冲洗菜单。

用高纯水冲洗流路两遍。第三次倒入高纯水约30mL，待输入电压值稳定后，将光标移至“稳定”，按确认键即完成空白校准。

倒入高纯水，待电压稳定

输入电压：××××.×mV

冲洗     稳定     取消

图11冲洗菜单

标液一：     0.0µg/L

输入电压     1700mv

冲洗   稳定   退出   完成

图12标液一菜单

高纯水中被测成分极少，可以认为加药显色高纯水是“零水”，故标液一恒定为0。

将标液一倒入进样罐，每次水量约为30ml。

按“▼”键使光标移至冲洗，按确认键，完成清洗，水从排污管流出。再将标液一倒入进样罐，待电压显示数值稳定后，（约1700）按“▼”键将光标移至稳定，按确认键，此时标定一已完成。仪器记录标液一值后，自动进入标液二菜单。

标液二     20µg/L

输入电压    1400mv

冲洗   稳定   退出   完成

按确认键，光标移至0.0µg/L处，按“▲”或“▼”输入标液二值（通常为80），按确认键。

将标液二约30ml倒入进样罐。按“▼”键将光标移至冲洗，按确认键，完成清洗。再次倒入标液二，按“▼”键将光标移至稳定，待显示电压值稳定后，（约1400mv）按确认键。仪器记录标液二值后，自动进入标液三菜单。

图13标液二菜单

图14标液三菜单

标液三    40µg/L

输入电压    1400mv

冲洗   稳定   退出   完成

按“▼”键将光标移至完成，按确认键，则完成二点标定，仪器自动返回测量状态。

若是100以上量程要进行多点标定，可参照标液二操作程序，依次加入标液三有必要的情况下依次加入标液四、标液五、标液六，最终将光标移至完成，按确认键即可。

注意：0~100量程仅做两点标定

5.2空白校准

倒入高纯水，待电压稳定

输入电压：××××.×mV

冲洗     稳定     取消

图15

空白校准用于抑制仪器漂移产生的误差，因操作简便有效，可以作为日常校准项目随时进行。空白校准所用水样为不加试剂的高纯水。步骤如下：

移动光标至①空白校准，按确认键进入该菜单（见图14）。用高纯水冲洗流路两遍。第三次倒入高纯水约30mL，待输入电压值稳定后，将光标移至“稳定”，按确认键即完成空白校准。

- 6．日常维护与故障排除

6.1 日常维护

精心的维护可以保证仪器的精度，延长使用寿命。

日常维护包含以下内容：

每次测量前应预热10分钟以上。

测量后应擦净水滴和仪器表面污迹。

若两次使用仪器的间隔超过4小时，则应关闭电源，拔下电源插头。

每月使用10%氨水清洗管路和比色器一次。

建议每次更换显色试剂后，用标准液标定仪器。

6.2 常见故障排除

| 序号 | 现 象 | 可能的原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏过黑或过亮 | 调整不合适 | 按两个背光键调节亮度 |
| 2 | 数值总显零 | 没有标定或水样没加试剂 | 水样加试剂重新标定 |
| 3 | 示值稳定但很大或很小 | 没有标定或标定失败 | 重新标定 |
| 4 | 示值超出误差范围 | 化学漂移或误操作 | 重新校准或标定 |
| 5 | 示值忽大忽小不稳 | 没注入水样 | 注水样 |
| 6 | 示值有时显负 | 标定不准或水样含量低于配试剂用水含量 | 重新标定或进入误差菜单修改误差值 |

- 7．运输和贮存

仪器内有光学组件 玻璃器件，在运输和保管中，必须注意防震、防潮，不可倒置。贮存时应放在环境温度为5℃~40℃，相对湿度≤85%的室内，附近无腐蚀性气体和易燃品。

- 8．制造厂的保证

在用户遵守贮存、使用、运输规则的情况下，自发货起12个月内，仪器发生故障或因制造质量不良而不能正常工作的，请将仪器包装后寄回我公司。用户服务部的技术员会免费为您修理，甚至更换新仪器后，重新寄给您。

1年以后，仪器需修理时，仅收成本费。

仪器使用中产生疑问，请按照说明书所显示的电话与我们联系，我们的工程师会及时为您解疑。

- 9．备品备件供应

为方便用户对仪器的使用和维修，我公司有下列备品备件供选择。

HD-3012系列定期更换备品备件部分清单

请按期更换耗材备件，如不按期更换则仪器性能会出现偏差

| 序号 | 订货号 | 品名 | 单位 | 数量 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 82021000-006 | 键盘（面膜） | 块 | 1 | 18个月 |
| 2 | 32021001-001 | 显示屏 | 块 | 1 | 24个月 |
| 3 | 82021000-001 | 进样罐 | 套 | 1 | 24个月 |
| 4 | 32021001-033 | 电磁阀24V | 个 | 1 | 24个月 |
| 5 | 82021000-012 | 主板 | 块 | 1 | 24个月 |
| 6 | 32021001-009 | 24V电源 | 个 | 1 | 24个月 |
| 7 | 32021000-038 | 进样PVC管 | 根 | 1 | 24个月 |
| 8 | 32021000-050 | 排污管 | 根 | 1 | 24个月 |
| 9 | 42021001-001 | 丙酮肟标准液 | 瓶 | 1 | 3个月 |
| 10 | 82021012-028 | 发射组件 | 套 | 1 | 36个月 |
| 11 | 82021002-028 | 接收组件 | 套 | 1 | 36个月 |
| 12 | 82021017-028 | 比色池组件 | 个 | 1 | 36个月 |

附录：水中二甲基酮肟的测定方法

- 试剂

  - 盐酸邻菲罗啉溶液(0.025mol/L)：称取0.567g盐酸邻菲罗啉溶解于少量高纯水中，用高纯水定容到100mL；或者称取0.4969g10-邻菲罗啉溶解于含有0.2mL浓盐酸的少量高纯水中，再用高纯水定容到100mL。

  - 氨基乙酸溶液(0.5mol/L):称取37.54g氨基乙酸[别名：甘氨酸(NH2CH2COOH)]溶解于500mL 高纯水中，加200mL 0.5mol/L 盐酸溶液(pH值至2.9)，移入1L容量瓶中，用高纯水稀释至刻度，摇匀。

  - 氨三乙酸溶液(0.1mol/L)：称取19.15g 氨三乙酸[N(CH2COOH)3]于500mL烧杯中， 加入200-300mL 高纯水，在不断搅拌下，先加4g固体氢氧化钠，后再加0.1mol/L氢氧化钠溶液至氨三乙酸全部溶解，然后用0.1 mol/L氢氧化钠在pH计上调节溶液pH值到6.0移入1L容量瓶中，用高纯水稀释至刻度。

  - 缓冲试剂混合液：量取5体积0.025mol/L盐酸邻菲罗啉溶液，5体积0.5mol/L 氨基乙酸溶液和1体积0.1mol/L氨三乙酸溶液混合。该溶液在0-10℃可保存3天。

  - 高铁溶液(1mL 含100ugFe3+):称取0.8634g 硫酸高铁铵溶于75mL 硫酸[C (1/2H 2SO 4 )=2mol/L] 溶液中，待全部溶解后转入1L容量瓶中，用高纯水稀释至刻度，摇匀。

  - 二甲基酮肟标准溶液的配制和标定

1.6.1贮备液(1mL 含1mgDMKO)：称取1g二甲基酮肟溶解于500mL高纯水中，移入1L容量瓶中，用高纯水稀释至刻度，摇匀。

1.6.2工作溶液I(1ml含10ugDMKO)：取上述贮备液10mL 注入1L容量瓶中，用I级试剂水稀释至刻度，摇匀

1.6.3工作液Ⅱ(1mL含1 ugDMKO)：取工作溶液I 10mL 注入100mL 容量瓶中，用高纯水稀释至刻度，摇匀。

1.7硫酸溶液[C(1/2H2SO4)=0.15mol/L]：将8.2mL 浓硫酸注入盛有200mL  高纯水的烧杯中，再用高纯水于容量瓶中稀释至1L。

2、仪器

3、分析步骤

3.1 绘制工作曲线：

3.1.1按表1取一组二甲基酮肟工作溶液Ⅱ(1mL含1 ugDMKO)，分别注入一组50mL 比色管中，用高纯水稀释至刻度。

表1  二甲基酮肟标准溶液的配制

| 比色管编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DMKO工作液体积(mL) | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| 相当于水样中DMKO浓度(ug/L) | 0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 |

3.1.2于每支比色管中加入0.5mL 高铁溶液，摇匀

3.1.3将比色管注于沸水浴锅中(100℃)，加热5min 。(注：使用多孔水浴锅时各孔穴的温度必须相同，以保证DMKO水解时，加热温度的一致性)。

3.1.4冷却至室温后，于每支比色管中加入10mL缓冲试剂混合液，摇匀，即可测量

3.2水样的测定

3.2.1 于两支50mL比色管中，分别量取50mL水样。

3.2.2于一支比色管中加入0.5mL高铁溶液，摇匀。

3.2.3于另一支比色管中加入0.5mL硫酸溶液，[C(1/2H2SO4)=0.15mol/L]摇匀。

3.2.4将两支比色管放入沸水浴锅中(100℃)准确加热5min。

3.2.5冷却至室温后，于每支比色管中加入10mL，缓冲试剂混合液，摇匀，即可测量。

敬告用户：由于产品不断更新，说明书内容可能有

所改变，恕不再另行通知

北京边华电化学分析仪器有限公司    总裁兼所长：边东福

（北京华电化学分析仪器研究所）

地址：北京·海淀·永丰             电话：(010) 62476714  62472329 62471903

通讯地址：北京5133信箱				 传真：(010) 62476714

邮编：100094							E-mail：market@huadiansuo.com.cn

网址:Http://www.huadiansuo.com.cn 		 huadian@263.net